# raw FITS 헤더 카드 — converter 가 읽는 것 · 읽지 않는 것 · 도입 후보 · 폐지된 것

v1.10 · 개정 2026-08-22 · 운영자 4차 개정(v1.9_revision.docx) 반영

v1.10 에서 바뀐 것 — 도입 판정의 마지막 미정이 사라졌다.

1. **CHKIMG · CHKIMG_C → X — "Pipeline 에서 판별하는 대상"(운영자). 영상 점검은 취득 시점에 존재할 수 없는 값이라 raw 카드가 아니다. 이로써 3장·6장·7장의 도입/계획 판정에 빈칸이 하나도 없다** — 키워드맵 검토 항목 9 전량 종결.

2. **6장 DSTEL → O (DSTELALT 로 변경하여 적용)** — 6장의 마지막 빈칸 소멸. D-013 개칭 판정의 계획 열 반영.

3. **8장 OVERSCNY 경고문에 후속 지시 추가** — OVRSCNY 개명으로 잘림 방지를 명기하고, raw FITS spec(V1)·MEF ICD·converter 검토 문서(MEF Impacts)에 수록하도록 했다. ※ 운영자 원문의 "OVRSCANY" 표기는 확정 카드명 OVRSCNY 의 오탈자로 보고 교정 반영 — 확인 요망. · v1.6 까지는 원천에서 기계 추출했다 — v1.7 부터는 검토 확정분을 손으로 반영한 개정판이다 (생성기 부재 상태의 수기 개정 — 생성기를 재작성할 때 이 판의 손질을 승계해야 한다).

**v1.9 에서 바뀐 것 — 운영자 3차 개정(__review/…_v1.8_revision.docx)과 확정 초안 v0.3.6(2026-08-22 판)을 반영했다. 골자는 7장 도입 여부 전면 판정 완결**이다.

1. **7장의 빈칸 26행을 전부 O/X 로 판정했다** — 이제 3.7 의 CHKIMG · CHKIMG_C 2장만 문서 전체의 마지막 미정으로 남는다.

2. **READMODE → RDMODE 개명 도입**(O, 값 예 'NORMAL' — 초안 v0.3.6) — raw RDMODE(독출 모드) / MEF READMODE('64AMP', converter 상수)로 이름을 분리해 값 충돌을 종결했다.

3. **BCKTEMP → Cn_TEMP Cn_VOLT Cn_CURR 확장 도입(Sci n=1,2 · Gui n=1 — 공백 구분 나열, 자리=항목) + CAMVER 신설**('CEU-v2.1', ICS INI).

4. **X 확정** — CTRLTAG(DETID 와 값 중복) · PAIRFILE(규약으로 예측 가능) · OSCNPATT/RDDIRT/RDDIRB(헤더 생략 — 세부는 raw FITS spec 수록) · MIDOSCB/MIDOSCT(OVRSCNY 로 충분) · CHECKSUM/DATASUM/BUFNO/CTRLERR/CTRLSTAT/EXECODE/FRAMENO/TCSLIMIT/TELID · 전압 6계열(VMEA<n> 등 — Cn_VOLT/Cn_CURR 나열형으로 대체) · RAWPROD/RAWVER · CHIP1/CHIP2/CHIPS · PRESCNX.

5. **3.5 FSADEW · FSAALRM X 전환(계산·감지 파생은 raw FITS header 범주 밖 — 운영자 판정) · 4장 DATE-OBS O · TCSDRIV X · 6장 PRESCANX · PIXSCALE · PIXSIZE O**.

6. 초안 v0.3.6 반영 — CAMVER · RDMODE · C1_/C2_ TEMP·VOLT·CURR 8장 추가, 돔 블록(DSSTAT~DSTELALT)이 AUX 절에서 TCS 절로 이동.

⚠️ 새로 드러난 것 셋 — PRESCN 삼자 모순(6장 PRESCANX O vs 7장 PRESCNX X vs 초안은 PRESCNX 카드를 실음 — 신규 확인 요망 10) · chiller 4장 초안 재잔존(확인 요망 1 재개) · **RAWVER 부재로 raw 가 규격 버전을 자기 선언할 수단이 없어짐**(신규 확인 요망 11).

**v1.8 에서 바뀐 것 — 운영자 2차 개정(__review/…_v1.7_revision.docx)과 확정 초안 v0.3.5 를 반영했다.** 골자는 셋이다: 3장 Raw Archon 열 전면 판정 · 컨트롤러 블록 재편 · HK(열·듀어) 블록 재구성.

1. **3.2~3.7 의 Raw Archon 열을 판정했다 — CHKIMG · CHKIMG_C 2장(3.7)만 미정 빈칸으로 남는다** (v1.7 까지는 3.1 만 채워져 있었다). X 판정 = DARKTIME(EXPTIME 에서 파생 — 카드 불요) · TSHOPEN · TSHSHUT · CHSTAT. ⚠️ **TSHOPEN 폐지는 MEF UT 조립 원천을 끊는다** — C-항목으로 등재했다(3.2절, MEF Impacts v0.3).

2. 3.3 컨트롤러 표 재편 — CTRL1CFG/CTRL2CFG 신설(O, ICS INI, 예 KMTA_SCI_101_R2609.1.acf), CTRLxID/CTRLxSN 도입 확정 + 실값(KMTA-SCI-101/-102 · STA-0288/-0289), 펌웨어·버전 문자열(CTRLxFW TIMVER BIASVER CLKVER)은 **CTRLxCFG 로 귀속** X. 컨트롤러 2대분을 양쪽 raw 에 모두 싣고, guide FITS 는 CTRL1xx 한 벌, CTRLnxx 확장 규약(각주).

3. HK 블록 재구성 확정 — CCDTEMP 는 평균 파생을 폐기하고 실측 대표 센서 1개("CCD temperature M", ICG RTD measurement), CCDTEMP1/CCDTEMP2 후보 제외(X), DEWPRES 는 문자열 x.xxe-x [torr] + 측정불가 sentinel **9.99e-9**, 신설 DMPTEMP · WALLBRD · HEBOX(7장 O). 출처 어휘 세 갈래 신설 — ICG RTD measurement · standalone RTD readout unit · Tapaculo sensor(2장).

4. 6장 판정 — NPHLINES · HEMODE X(HEMODE 는 DATASRC·CTRLxID 와 중복이라 삭제), DATASRC O + 값 체계 확장(ARCHON_SCIENCE / ARCHON_GUIDE / SIM), LEDFLASH · FILENAME · ICSBUILD O, ENS1~ENS7 O(AUX 중계값 그대로 수록).

5. **TCSTIME 신설**(7장 O) — 시각계 선언을 TIMESYS(ICS)와 TCSTIME(TCS)으로 분리(초안 v0.3.5). TCSLINK 값 어휘 Up/Idle/Down · AUXLINK Up/Down 명시.

⚠️ 확인 요망 (운영자, v1.9 갱신) — 개정본·초안·참고자료가 서로 어긋나는 열한 곳을 덮지 않고 남긴다:

1. ~~CHSTAT 는 개정본이 X 인데 초안 v0.3.5 에 카드가 남아 있다~~ → 해소 (2026-08-21): 운영자가 초안에서 chiller 카드 4장(CHSTAT CHOP CHSET CHPROC)을 전부 삭제 → 재개 (v1.9): 초안 v0.3.6 에 그 4장이 재잔존한다. 판정은 X(chiller 는 시스템에서 제거 — 운영자 재확인, 6장)이므로 초안에서 다시 빼야 한다.

2. FSA 4장 중 FSADEW · FSAALRM 은 **v1.9 에서 X 확정**(3.5절)이라 대상에서 빠졌다 — FSATEMP · FSAHUM 2장만 O 인데 초안에 카드가 없다(초안 반영 대기).

3. 돔 신설 4장(DSAZ DSTELAZ DALTERR DAZERR)도 O 인데 초안에 없다 (DSTELAZ 는 개정본 스스로 "중복 확인 후 재검토"라 적었다).

4. EXPTIME 값이 개정본은 Integer, 초안은 0.0(실수 표기)다 — LEDFLASH 도 같다.

5. ICSBUILD 형식 — 개정본은 <프로그램>-v<버전>:<빌드일시> 를 유지했는데 초안 예시는 'v1.2.3:2026-08-21T18:09Z' 로 프로그램명이 없다.

6. CTRL1ID 값 — 개정본 'KMTA-SCI-01' vs 초안·__reference/Archon_Unit_Info.txt 'KMTA-SCI-101'(ID 숫자 = IP). 후자를 채택했다.

7. 8장·8.1절의 OVERSCNY/OVERSCNX 에 개정본이 붙인 – 철회 는 "구 이름의 철회(폐지 확정) 재확인" 으로 읽었다 — DETID 의 "철회"(폐지 철회 = 부활)와 낱말이 같고 방향이 반대라 확인이 필요하다.

8. XTALKVER · REFVER · CATVER 의 값 칸에 개정본이 CTRLxCFG 로 귀속됨 을 적었는데, 이 셋은 calibration DB 소관(C-14)이지 Archon 설정 파일 소관이 아니다 — caldb 정리를 유지하고 귀속 표기는 TIMVER/BIASVER/CLKVER 에만 남겼다.

9. HK 온도 카드의 형 — 초안은 문자열('-101.23', 부호 포함)인데 ics_sim 은 실수형으로 싣는 중이다. DEWPRES 만 문자열 확정, 온도의 형은 미확정.

10. PRESCN 삼자 모순 (v1.9 신규) — 6장 PRESCANX(레거시명)는 Raw Archon O 인데, 7장 PRESCNX 는 X 이고, 초안 v0.3.6 은 PRESCNX 카드를 싣는다. 이름(레거시 PRESCANX 부활 vs 개명 PRESCNX)과 값(레거시 27 vs 신규 0)의 재확정이 필요하다.

11. 규격 버전 자기 선언 공백 (v1.9 신규) — RAWVER · RAWPROD 가 X 로 확정되면서 raw 가 자기 규격 버전을 선언할 카드가 없어졌다. V1 규격 준수를 판별할 수단(카드 부활 vs CAMVER/파일명으로 갈음)의 결정이 필요하다.

v1.7 에서 바뀐 것 — 3장 표를 6열 신형식으로 바꾸고, 검토 확정분을 반영했다. 근거는 __review/…_v1.6_revision.docx(운영자 개정, 3.1 표가 신형식의 견본)와 __review/KMTA.20260818.012345.MK.fits.header.txt(확정 초안), 2026-08-20~21 검토 세션이다.

1. **3장 표: MEF 목적지 → Use in MEF**, 없을 때 열 폐지 — converter 기본값은 각 표 아래 주석으로 흡수. **Value (* default) · Source (* default) 열 신설** — 값·통제 어휘와 그 출처를 적고, * 는 기본값/기본 출처다. 3.1 은 운영자가 채웠고 3.2~3.7 은 이번 개정에서 채웠다(빈칸 = 아직 정하지 않음).

2. 4장 표 동형식 — 쓰임새 → **MEF Usage**.

3. 초안 확정 반영: Detector/Amplifier 블록(AMPNAX1/2 · IMAGEX/Y · PRESCNX/Y · OVRSCNX/Y · CHMAP_LT/LB/RT/RB · DETID 재정의) · FILENAME/ORIGNAME 도입과 **UNIQNAME 폐지**(8.2절 신설) · FPAID 신설 · INSTRUME 값 형식('<SITE> 18k CCD').

4. **OBSERVAT · ORIGIN 확정** (운영자 확정 2026-08-21) — OBSERVAT 는 사이트 코드 재정의안을 철회하고 현행 체계 그대로 TESTBED/CTIO/SAAO/SSO 다: converter 교차검증·ICD 2.1·rawpair.py 와 완전 정합, 개정 항목 없음. ORIGIN 은 레거시 계승 — "이 파일이 생성된 곳": 관측소 raw 는 관측소 이름(OBSERVAT 와 중복 감수), 테스트베드 raw 는 KASI, KASI 서버 파이프라인 산출물(MEF·L1)은 KASI. 이 개념에 따라 **MEF ORIGIN 은 raw 복사가 아니라 상수 'KASI' 가 맞다** — 경미한 C-항목으로 등재(MEF Impacts v0.2).

5. 7장 도입 여부 판정 반영 + 확정 신규 카드 14장 추가(37→51장), **8.1 의 OVSCN 미정 해소**(OVRSCNX/OVRSCNY 두 장 + PRESCANX→PRESCNX 개칭), 12장 카드 이름 갱신.

**v1.6 에서 바뀐 것 — OVERSCNX 를 폐지하고, 7장에 도입 여부 열을 넣었다.** OVERSCNX 는 NAMPS 와 같은 부류다 — 레거시 32 와 converter 상수 48 이 같은 이름으로 다른 값을 말하고, X 만 있어 중앙 Y overscan 을 담을 자리가 없다. 후속 이름은 **OVSCN** 계열로 정했고, X/Y 를 한 장으로 둘지 두 장으로 가를지는 아직 미정이다(8.1절).

도입 여부 열은 7장 후보 37장을 하나씩 도입/보류로 판정하는 자리다. 지금은 NAMPRAW 하나가 O 다.

v1.5 에서 바뀐 것 — 11장(converter 가 만들어 쓰는 카드)과 12장(raw 를 직접 쓰는 사람을 위한 안내)을 나눠 넣었다. 지금까지 이 문서는 converter 가 raw 에서 무엇을 읽나 만 다뤘다. 그런데 converter 가 raw 를 읽지 않고 자기 상수로 만들어 내보내는 카드가 그보다 많고, raw FITS 를 converter 없이 직접 쓰는 사람에게는 그 카드들이 아예 없다. 두 사정을 장으로 갈랐다 — 11장은 MEF 쪽 사실, 12장은 raw 쪽 사용자를 위한 것이다.

**v1.4 에서 바뀐 것 — amplifier 수 카드를 NAMPDET/NAMPRAW 로 통일하고 NAMPS·AMPPCD 를 폐지했다.** 세 카드가 서로 다른 범위를 세면서 이름이 그것을 드러내지 않았다 — NAMPS 는 레거시 8(CCD 하나)에서 신규 64(카메라 전체)로 범위가 바뀌었는데 이름이 그대로였고, AMPPCD 는 값 16 이 NAMPDET 과 같은 것을 세면서 이름만 달랐다. 8.1절이 판정과 근거다.

**ICD v4.1 에 NAMPS · AMPPCD 가 하나도 없다 — 0.3절이 말한 침묵 구간이라 우리가 정할 수 있고, converter 는 raw 를 읽지 않고 자기 상수를 쓰므로 raw 에서 빼도 MEF 출력은 바뀌지 않는다.**

**v1.3 에서 바뀐 것 — Raw Archon 열이 생겼고, subframe 절(10장)이 붙었다. 지금까지 표는 *레거시가 그 카드를 실었나* 만 말했다. 신규 Archon raw 가 그 카드를 실을 계획인가** 는 별개 사실인데 적을 자리가 없었다. Raw Archon 열이 그 자리다 — 기계 추출이 아니라 운영자가 채우는 계획 열이고, 재생성해도 유지되도록 생성기 안에 표로 들고 있다.

함께 반영한 손질: **DETID 를 3.1 로 되살렸다**(값을 MK/NT 로 재정의, MEF 목적지는 ((TBD))) · ORIGIN 의 기본값을 사이트별로 폈다 · 7장 ACFFILE 에 CTR_CFG 를 병기하고 READMODE 를 넣었다 · CHIP1/CHIP2/CHIPS 에 **DETID 로 변경** 을 달았다.

v1.2 에서 바뀐 것 — raw 카드의 기준을 레거시 실측 헤더로 명확히 했다. v1.1 은 6장을 검토 문서 v0.7 의 4.H 절 그대로 실어 레거시가 이미 싣던 카드와 아직 제안 단계인 신규 카드가 한 표에 섞여 있었다. 지위가 다른 둘을 같은 표에 두면 "이 카드는 확정된 것인가" 를 표에서 읽어낼 수 없다.

v1.2 는 그 53장을 레거시 16 + 신규 37 로 가르고, 앞엣것은 6장(레거시 24장)에 흡수하고 뒤엣것을 7장 "Archon ICS 도입 후보" 로 분리했다. 6장에는 converter 가 왜 그 카드를 읽지 않는지를 카드마다 적었다 — 자기 상수를 쓰는가, 다른 이름으로 나뉘었는가, 기록으로만 남기는가. 폐지 표는 7장에서 8장으로 밀렸다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| raw 카드 기준 | __reference/Legacy raw fits header samples/KMTNk.20170209.044131.Rawheader.txt — 레거시 raw 실측 헤더 123개 |
| 대상 converter | ../mef_converter/kmt_ceu_archon_mknt_to_l0_amp_mef_v2_1.py (v2.2.0) |
| v1.9 개정 근거 | __review/KMT_CEU_Raw_FITS_Header_and_Refs_in_MEF_Converter_v1.8_revision.docx(운영자 3차 개정) · __review/KMTA.20260818.012345.MK.fits.header.txt(확정 초안 2026-08-22 판 — 이 문서에서 v0.3.6 으로 부른다) |
| v1.8 개정 근거 | __review/KMT_CEU_Raw_FITS_Header_and_Refs_in_MEF_Converter_v1.7_revision.docx(운영자 2차 개정) · __review/KMTA.20260818.012345.MK.fits.header.txt(확정 초안 v0.3.5 — 직전판 v0.3.4 는 git 이력(44ab878)과 운영자 외부 백업에 보존) · __reference/Archon_Unit_Info.txt(CTRL 실값) |
| v1.7 개정 근거 | __review/KMT_CEU_Raw_FITS_Header_and_Refs_in_MEF_Converter_v1.6_revision.docx(운영자 개정) · __review/KMTA.20260818.012345.MK.fits.header.txt(확정 초안) · __reference/Detector_and_Amp_Info_cards_v1.0.txt(구 AMPCARD.txt) |
| 3~5장 추출 | card("<MEF>", v("<raw>", <기본값>), …) 호출을 정규식으로 파싱 |
| 6장 | 레거시 123개에서 3~5장·8장을 뺀 나머지. 설명은 v0.7 4.H 와 converter 소스 대조 |
| 7장 출처 | KMT_CEU_Raw_to_MEF_Keyword_Map_v0.7_REVIEW.md 4.H 절 중 레거시에 없는 것 |
| 8장 출처 | DECISION_LOG D-013 (Accepted) — 표 본문은 raw pair 규격 5.13절 |

raw 카드의 기준은 레거시 raw 실측 헤더다. 규격 v1.2 나 ics_sim 이 새로 들인 카드는 아직 확정된 raw 가 아니라 제안이므로 7장에 따로 모았다 — 레거시가 정착된 설계인 것과 지위가 다르다.

**이 문서에서 "규격" 은 KMT_CEU_Raw_FITS_Pair_Spec_v1.2.md(raw pair 규격) 를 가리킨다.**

⚠️ 그 문서는 ((재작성중)) 이라 절 번호가 바뀔 수 있다. 아래에서 규격 5.12 처럼 절을 적은 곳은 지금 그 내용이 어디 있는지 알려주는 포인터일 뿐 근거가 아니다. 확정된 근거는 ../project_management/governance/DECISION_LOG.md 의 D-번호다 — 이 문서가 기대는 것은 D-011(사이트 코드 파일명) · D-013(레거시 keyword 판정) 이고 둘 다 Accepted 다.

## 1. 요약

레거시 raw 실측 123개가 어디로 갔는지:

|  | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는다 | 78 | 3장 · 4장 |
| 구조 카드 — hval() 로 읽는다 | 5 | 5장 |
| converter 가 읽지 않는다 | 22 | 6장 |
| 폐지됐다 | 18 | 8장 — D-013 이 17, 8.1절이 NAMPS |
| 합계 | 123 |  |

여기에 레거시에 없던 카드가 두 갈래로 붙는다:

|  | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는데 레거시에 없다 | 26 | 3장 (X 표시) |
| Archon ICS 도입 후보·확정 — 규격 v1.2 / ics_sim / 확정 초안이 새로 들였고 converter 는 읽지 않는다 | 63 (후보 39 + v1.7 신규 14 + v1.8 신설 4 + v1.9 확장·신설 6 — Cn_* 6장이 BCKTEMP 1장을 대체(+5), CAMVER +1). 구 원장 "37" 은 v1.3 READMODE · v1.4 NAMPDET 추가분을 재산정하지 않은 값이라 v1.8 에서 실측 재산정했다 | 7장 |

전부 MK 헤더에서만 읽는다. convert() 가 두 chip 에 mk_hdr 하나만 넘기므로 NT 헤더는 현재 반영되지 않는다 (변경점 C-17).

## 2. 표 보는 법

| 열 | 뜻 |
| --- | --- |
| Raw Legacy | O = 레거시 raw 실측본에 있다(계승) · **X** = 없다(신규 결정 대상) |
| Raw Archon | O = Archon raw 에 구현 예정 · **X = 없다(폐지 또는 keyword 정의 변경) · 빈칸 = 아직 안 정했다** |
| Use in MEF | 그 값이 들어가는 MEF 카드. +amp 는 amp extension 에도 반복 기록된다는 표시. (구 MEF 목적지) |
| **Value (* default)** | 카드가 가질 값·통제 어휘. * 는 기본값 |
| **Source (* default)** | 값의 출처 — ICS INI(설정) · ICS code(취득 SW 산출) · ICS generating(취득 SW 생성) · user input/selection · TCS relay / AUX relay(TC 중계) · Archon(컨트롤러) · ICG RTD measurement(Archon 쪽 RTD·게이지 실측, v1.8) · standalone RTD readout unit(별도 RTD 판독 장치, v1.8) · Tapaculo sensor(환경 센서, v1.8) · ICS calculation/ICS detection(ICS 파생·감지, v1.8). * 는 기본 출처 |

구 없을 때 열(raw 에 카드가 없을 때 converter 가 대신 넣는 값 — 오류는 나지 않는다)은 폐지하고 각 표 아래 주석으로 옮겼다. 기본값 경고(그럴듯한 값이 조용히 박히는 부류)는 각 절의 ⚠️ 문단이 계속 담는다.

표기: ᴬ = AUX/TCS 중계(pass-through) · ᶠ = FITS 표준 카드

**X 가 전부 결함인 것은 아니다.** raw 가 실을 필요가 없다고 이미 정리된 것도 X 로 나온다 — 3.3절의 XTALKVER · REFVER · CATVER 가 그렇다. 각 표 아래 주석이 그 구분을 적어 둔다.

## 3.1 관측소 · 검출기 · 관측 식별

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGIN | O | O | ORIGIN | KASI* / SSO / CTIO / SAAO | ICS INI |
| BUNIT | O | O | BUNIT +amp | ADU | ICS code |
| DETID | O | O | ((TBD)) | MK / NT | ICS code |
| DETECTOR | O | O | DETECTOR | 'e2v CCD290-99' | ICS INI |
| CCDXBIN | O | O | CCDXBIN | 1 (2 & 3 reserved) | ICS code* / user selection |
| CCDYBIN | O | O | CCDYBIN | 1 (2 & 3 reserved) | ICS code* / user selection |
| OBSERVAT | O | O | OBSERVAT · SITEID | TESTBED / CTIO / SAAO / SSO | ICS INI |
| TELESCOP | O | O | TELESCOP | 'KMTNet 1.6m Sim/#1/#2/#3' | ICS INI |
| LATITUDE | O | O | LATITUDE | '+dd:mm:ss.ss' | ICS INI (=Legacy) |
| LONGITUD | O | O | LONGITUD | 'dd:mm:ss.ss' (West) | ICS INI (=Legacy) |
| ELEVATIO | O | O | ELEVATIO | Integer | ICS INI (=Legacy) |
| OBSERVER | O | O | OBSERVER | KMTNetOp* / user input | ICS code* / user input |
| OBJECT | O | O | OBJECT +amp | bias* / user input | ICS code* / user input |
| FIELDID | X | X | FIELDID | MEF converter generating — v("OBJECT", "") ← fallback | OBJECT |
| PROJID | O | O | PROJID +amp | OBS* / user input | ICS code* / user input |
| IMAGETYP | O | O | IMAGETYP +amp | BIAS* / DARK / OBJECT / FLAT / SKY / DOMEFLAT | ICS code* / user selection |
| OBSTYPE | O | O | OBSTYPE +amp | BIAS* / DARK / OBJECT / FLAT / SKY / DOMEFLAT / user input | IMAGETYP* / user input |
| INSTRUME | O | O | INSTRUME | 'KMTT/KMTA/KMTC/KMTS 18k CCD' | ICS INI |
| UNIQNAME | O | X | UNIQNAME | replaced with ORIGNAME card | ICS code |

**신규는 FIELDID 하나뿐이다.** 없으면 OBJECT 값이 그대로 들어간다 — 레거시가 필드명을 OBJECT 에 넣던 관행을 코드가 흡수한 형태다.

구 없을 때(converter 기본값): ORIGIN "KASI" · BUNIT "ADU" · DETID "MK"/"NT" · DETECTOR "e2v CCD290-99" · CCDXBIN/CCDYBIN 1 · TELESCOP "KMTNet 1.6m" · INSTRUME "KMTS" · FIELDID ← OBJECT · 나머지 전부 "".

**OBSERVAT 는 이 문서에서 유일하게 "없거나 어긋나면 변환이 멈추는" 카드다.** SITEID 로도 복제되고, converter v2.2.0 이 파일명의 사이트 코드와 교차 검증한다 — 불일치는 오류다 (D-011). 나머지 카드는 전부 조용히 기본값으로 지나간다.

**OBSERVAT · ORIGIN 확정 경위 (v1.7).** OBSERVAT 를 사이트 코드(KMTA 등)로 재정의하는 안이 검토됐으나 converter v2.2.0 의 교차검증(OBS_PREFIX 맵)과 정면 상충해 철회 — **현행 체계 그대로 TESTBED/CTIO/SAAO/SSO 로 확정**했고 개정 항목이 없다. ORIGIN 은 레거시 계승(관측소 raw 에서 OBSERVAT 와 중복)이되 개념을 "이 파일이 생성된 곳" 으로 정의한다: 관측소 raw = 관측소 이름 · 테스트베드 raw = KASI · KASI 파이프라인 산출물 = KASI. 이 개념의 귀결 하나 — converter 는 현재 raw ORIGIN 을 MEF 로 복사하는데(v("ORIGIN","KASI")), MEF 는 파이프라인 산출물이므로 **상수 'KASI' 로 쓰는 것이 맞다** (MEF Impacts v0.2 의 경미 C-항목).

⚠️ 기본값이 진짜 값처럼 보이는 넷: ORIGIN="KASI" · DETECTOR="e2v CCD290-99" · TELESCOP="KMTNet 1.6m" · INSTRUME="KMTS". raw 가 안 실으면 이 값들이 사이트·망원경과 무관하게 박힌다.

레거시 실측본과 대면 어긋남이 보였던 INSTRUME(레거시 OBSERVAT='SSO' 인데 INSTRUME='KMTS')는 v1.7 에서 형식이 확정됐다 — '<SITE> 18k CCD'(예: 'KMTA 18k CCD'), 사이트와 함께 움직인다. TELESCOP 도 사이트별 번호(Sim/#1/#2/#3)를 싣는다.

## 3.2 노출 · 시각

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPTIME | O | O | EXPTIME | Integer [seconds] (초안 표기는 0.0 — 확인 요망 4) | ICS code* / user input |
| DARKTIME | O | X | DARKTIME | EXPTIME 과 동일 — 파생으로 충분, 카드 불요 (v1.8) | EXPTIME |
| TSHOPEN | O | X | TSHOPEN | 'HH:MM:SS.mmm' — v1.8 판정: 싣지 않음 | ICS code |
| TSHSHUT | O | X | TSHSHUT | 'HH:MM:SS.mmm' — v1.8 판정: 싣지 않음 | ICS code |
| TIMESYS | O | O | TIMESYS | UTC* — comment 는 ICS Time System, TCS 쪽은 신설 TCSTIME(7장) | ICS code |

구 없을 때(converter 기본값): EXPTIME·DARKTIME 0.0 · TSHOPEN·TSHSHUT "" · TIMESYS "UTC".

**이 그룹에서 가장 중요한 DATE-OBS 는 이 표에 없다** — card() 밖에서 쓰이므로 4장에 있다.

**DARKTIME · TSHOPEN · TSHSHUT 는 v1.8 판정으로 신규 raw 가 싣지 않는다.** DARKTIME 은 EXPTIME 과 같은 값이라 파생으로 충분하다. ⚠️ **TSHOPEN 폐지는 MEF 에 파급이 있다** — converter 가 DATE-OBS 의 날짜부에 raw TSHOPEN 을 붙여 MEF UT 를 조립하므로(v2_1.py:440 · :583), raw 가 TSHOPEN 을 싣지 않으면 **MEF UT 의 시각부가 빈다** (오류 없음). DATE-OBS 가 밀리초 시각을 온전히 가지므로 조립 원천을 DATE-OBS 시각부로 바꾸면 된다 — DARKTIME(converter 기본값 0.0 이 MEF 에 박힘)과 함께 C-항목으로 등재했다 (MEF Impacts v0.3). "raw UT 카드 폐지(8장)는 MEF UT 에 영향이 없다"던 종전 문장은 이 C-항목 처리 전까지만 참이다.

⚠️ EXPTIME · DARKTIME 의 기본값이 0.0 이다 — 카드가 없으면 "노출 0초" 라는 유효해 보이는 값이 들어간다.

## 3.3 Archon 정체 · 버전

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTRL1ID | X | O | CTRL1ID | 'KMTA-SCI-101' — ID 숫자 = IP (__reference/Archon_Unit_Info.txt, 확인 요망 6) | ICS INI |
| CTRL1SN | X | O | CTRL1SN | 'STA-0288' | ICS INI |
| CTRL1FW | X | X | CTRL1FW | CTRLxCFG 로 귀속 (v1.8) | Archon telemetry |
| CTRL1CFG | X | O | — (converter 미독) | 'KMTA_SCI_101_R2609.1.acf' | ICS INI |
| CTRL2ID | X | O | CTRL2ID | 'KMTA-SCI-102' | ICS INI |
| CTRL2SN | X | O | CTRL2SN | 'STA-0289' | ICS INI |
| CTRL2FW | X | X | CTRL2FW | CTRLxCFG 로 귀속 (v1.8) | Archon telemetry |
| CTRL2CFG | X | O | — (converter 미독) | 'KMTA_SCI_102_R2609.1.acf' | ICS INI |
| CTRLVER | X | X | CTRLVER | CTRLxCFG 로 귀속 (운영자 개정은 행 삭제 — converter 가 읽는 사실 기록을 위해 유지) |  |
| TIMVER | X | X | TIMVER | CTRLxCFG 로 귀속 (v1.8) |  |
| BIASVER | X | X | BIASVER | CTRLxCFG 로 귀속 (v1.8) |  |
| CLKVER | X | X | CLKVER | CTRLxCFG 로 귀속 (v1.8) |  |
| XTALKVER | X | X | XTALKVER | (caldb 소관 유지 — 확인 요망 8) | caldb (C-14, raw 미기재) |
| REFVER | X | X | REFVER | (caldb 소관 유지) | caldb (C-14, raw 미기재) |
| CATVER | X | X | CATVER | (caldb 소관 유지) | caldb (C-14, raw 미기재) |

구 없을 때(converter 기본값): CTRL1*·CTRL2* "UNKNOWN" · CTRLVER "ARCHON-v1.0" · TIMVER "TIM-v1.0" · BIASVER "BIAS-v1.0" · CLKVER "CLK-v1.0" · XTALKVER "UNMEASURED" · REFVER/CATVER "N/A". 버전 문자열의 근거 순환(키워드맵 검토 항목 4)은 **v1.8 에서 CTRLxCFG 귀속으로 정리됐다** — 추적 대상이 적용 설정 파일 하나로 모이고, raw 는 그 파일명(CTRL1CFG/CTRL2CFG)만 실으면 된다.

표의 15장 전부 레거시 raw 에 없다 — 7장의 도입 후보와 같은 부류다(CTRL1CFG/CTRL2CFG 는 converter 미독 신설이라 1장 집계 어디에도 안 들고, 가족 묶음으로 이 표에 둔다). 성격이 둘로 갈린다.

**XTALKVER · REFVER · CATVER 셋은 raw 가 실을 필요가 없다. converter 가 읽기는 하지만 raw 에 그 카드가 없으므로 기본값("UNMEASURED" · "N/A")으로 채워지고, 지금은 그것이 맞는 상태다. 규격 5.12 절이 *"현행 converter 는 이 값들을 MK 헤더에서 읽고 있지만 실제로는 calibration DB 소관"* 이라고 정리했고, caldb 주입으로 바꾸는 것이 변경점 C-14** 다. 즉 이 셋의 X 는 결함이 아니라 의도된 상태다.

나머지는 신규 전자부에 필연적으로 따라오는 것들이다. v1.8 판정으로 **정체 4장(CTRLxID/CTRLxSN)과 설정 포인터 2장(CTRLxCFG)이 도입 O**, 펌웨어·버전 문자열(CTRLxFW TIMVER BIASVER CLKVER)은 **CTRLxCFG 로 귀속돼 X** 다.

**CTRL1* · CTRL2* 가 색인형인 이유: converter 가 MK 헤더만** 읽으면서(convert() 가 두 chip 에 mk_hdr 하나만 넘긴다) 컨트롤러 두 대분 정체를 요구한다. 단수형으로 두면 MEF 가 전부 UNKNOWN 을 받는다. 레거시도 raw 파일마다 KBUILD/MBUILD/TBUILD/NBUILD 를 다 실어 같은 구조였다 — 그 넷은 8장에서 폐지되고 CTRL1FW/CTRL2FW 가 자리를 물려받았다 — 그리고 그 둘도 v1.8 에서 CTRLxCFG 귀속으로 정리됐다.

컨트롤러 2대분을 양쪽 raw 에 모두 싣는다 (운영자 확정, v1.7_revision) — 파일을 만든 컨트롤러 것만 싣는 안도 검토됐으나 기각했다. guide FITS 는 컨트롤러가 1대라 CTRL1xx 한 벌만 싣고, 컨트롤러 수가 늘면 CTRLnxx 벌이 늘어나는 확장 규약이다.

⚠️ 버전 문자열의 기본값이 진짜 provenance 처럼 보인다 — "ARCHON-v1.0" · "TIM-v1.0" · "BIAS-v1.0" · "CLK-v1.0". raw 가 안 실어도 MEF 에 그럴듯한 버전이 박히고 오류는 나지 않는다. 이 값들의 근거가 순환하는 문제는 검토 문서 2.4절에 있다.

## 3.4 TCS 링크 · 포인팅

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCSLINK | O | O | TCSLINK | Up / Idle / Down | TCS relay |
| TCSARC | O | O | TCSARC |  | TCS relay |
| TCSQDATE | O | O | TCSQDATE |  | TCS relay |
| TCSUDATE | O | O | TCSUDATE |  | TCS relay |
| RADECSYS | O | O | RADECSYS | ICRS* | ICS code |
| RA | O | O | RA +amp | 'hh:mm:ss.ss' | TCS relay |
| DEC | O | O | DEC +amp | '±dd:mm:ss.s' | TCS relay |
| EQUINOX | O | O | EQUINOX | 2000.0* | ICS code |
| HA | O | O | HA +amp | '±hh:mm:ss' | TCS relay |
| ST | O | O | ST +amp | 'hh:mm:ss' | TCS relay |
| SECZ | O | O | SECZ +amp |  | TCS relay |
| ALT | O | O | ALT +amp |  | TCS relay |
| AZ | O | O | AZ +amp |  | TCS relay |
| TCSDRIVE | O | O | TCSDRIV — v("TCSDRIV", "") ← fallback |  | TCS relay |
| TELMOVE | O | O | TELMOVE |  | TCS relay |

구 없을 때(converter 기본값): RADECSYS "ICRS" · RA "00:00:00.00" · DEC "+00:00:00.0" · EQUINOX 2000.0 · 나머지 전부 "".

**전부 레거시 계승이고 v1.8 에서 전 행 O 로 판정됐다.** 시각계 선언은 초안 v0.3.5 에서 둘로 갈라졌다 — TIMESYS(ICS 시각계, 3.2절) · **TCSTIME**(TCS 시각계, 7장 신설 O). 4장의 TCSDRIV 만 레거시에 없는데 그것도 구멍이 아니다 — converter 가 **TCSDRIVE(8자)를 먼저 보고** 없을 때만 TCSDRIV 를 본다. 레거시가 쓰는 이름이 TCSDRIVE 이므로 **raw 는 TCSDRIVE 로 쓰면 된다.**

⚠️ **RA · DEC 의 기본값이 빈 문자열이 아니다** — "00:00:00.00" · "+00:00:00.0". 카드가 없으면 형식이 유효한 그럴듯한 좌표가 들어가서 하류에서 걸러지지 않는다. EQUINOX 도 2000.0 이 들어간다.

## 3.5 AUX — 링크 · 필터/셔터 · 초점

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXLINK | O | O | AUXLINK | Up / Down | AUX relay |
| AUXARC | O | O | AUXARC |  | AUX relay |
| AUXQDATE | O | O | AUXQDATE |  | AUX relay |
| AUXUDATE | O | O | AUXUDATE |  | AUX relay |
| FSSTAT | O | O | FSSTAT |  | AUX relay |
| FILTOP | O | O | FILTOP |  | AUX relay |
| FILNUM | O | O | FILNUM |  | AUX relay |
| FILTER | O | O | FILTER +amp |  | AUX relay |
| SHUTOP | O | O | SHUTOP | NC / STANDBY / OPENING / OPENED / CLOSING / RELOADING / ERROR | AUX relay |
| SHUTTER | O | O | SHUTTER | OPEN / CLOSED / UNKNOWN | AUX relay |
| FSATEMP | X | O | FSATEMP |  | Tapaculo sensor |
| FSAHUM | X | O | FSAHUM |  | Tapaculo sensor |
| FSADEW | X | X | FSADEW | 듀어 윈도우 온도 기준 판단이 어려우며, 공기 온도로 구한 dewpoint 는 큰 의미가 없어 삭제 — 계산·정보제공은 raw FITS header 범주 밖 (운영자 판정) | Calculation with FSATEMP·FSAHUM |
| FSAALRM | X | X | FSAALRM | 상동 | Detection with FSADEW·FSATEMP |
| FASTAT | O | O | FASTAT |  | AUX relay |
| FAFOCUS | O | O | FAFOCUS |  | AUX relay |
| FATILTNS | O | O | FATILTNS |  | AUX relay |
| FATILTEW | O | O | FATILTEW |  | AUX relay |
| FAPOSS | O | O | FAPOSS |  | AUX relay |
| FALIMS | O | O | FALIMS |  | AUX relay |
| FAPOSE | O | O | FAPOSE |  | AUX relay |
| FALIME | O | O | FALIME |  | AUX relay |
| FAPOSW | O | O | FAPOSW |  | AUX relay |
| FALIMW | O | O | FALIMW |  | AUX relay |

구 없을 때(converter 기본값): 전부 "".

**24개 중 신규는 FSA 환경 4개(FSATEMP FSAHUM FSADEW FSAALRM)뿐**이고 나머지 20개는 레거시 계승이다.

FSA 4개는 레거시 raw 어디에도 없다 — 검토 항목 9의 물음("없는 장치를 sentinel 로 적으면 정보가 흐려진다")의 판정은 v1.9 에서 둘로 갈렸다: 실측 2장 FSATEMP · FSAHUM 만 O(Tapaculo sensor — 초안 반영 대기, 확인 요망 2)이고, 파생 2장 FSADEW · FSAALRM 은 **X 다 — 듀어 윈도우 온도 기준 판단이 어렵고 공기 온도로 구한 dewpoint 는 큰 의미가 없어, 계산·감지 파생은 raw FITS header 범주 밖**으로 정리했다(운영자, v1.8_revision).

SHUTTER 는 SHUTOP 의 순수 함수이고 "완전 개방" 을 뜻하지 않는다 — OPEN 이 개방중·개방·폐쇄중을 모두 덮는다 (규격 5.10 의 통제 어휘).

## 3.6 AUX — 돔 · 미러커버

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSSTAT | O | O | DSSTAT |  | AUX relay |
| DSUP | O | O | DSUP |  | AUX relay |
| DSLW | O | O | DSLW |  | AUX relay |
| DSSAF | O | O | DSSAF |  | AUX relay |
| DSAUTO | O | O | DSAUTO |  | AUX relay |
| DSALT | O | O | DSALT |  | AUX relay |
| DSAZ | X | O | DSAZ |  | TCS relay or REDIS (v1.8) |
| DSTELALT | X | O | DSTELALT |  | ICS 재기록 (AUX 실선 DSTEL → DSTELALT) |
| DSTELAZ | X | O | DSTELAZ |  | AUX relay (신설) |
| DALTERR | X | O | DALTERR |  | AUX relay (신설) |
| DAZERR | X | O | DAZERR |  | AUX relay (신설) |
| MCSTAT | O | O | MCSTAT |  | AUX relay |
| MCPOS | O | O | MCPOS |  | AUX relay |

구 없을 때(converter 기본값): 전부 "".

돔 필드는 셋으로 갈린다 — 계승 6(DSSTAT DSUP DSLW DSSAF DSAUTO DSALT) · 신규 4(DSAZ DSTELAZ DALTERR DAZERR) · 개칭 1(DSTELALT).

DSTELAZ 는 TCS AZ 와 중복일 수 있어 돔 쪽 TelAz 가 별도 관리되는지 확인 후 도입을 한 번 더 검토한다 — 일단은 정보 확인 편의를 위해 싣는 방향이다(운영자, v1.7_revision). ⚠️ 돔 신설 4장(DSAZ DSTELAZ DALTERR DAZERR)은 초안 v0.3.5 에 아직 없다(확인 요망 3).

DSTELALT 는 레거시 DSTEL 의 개칭이다 (D-013). **AUX 실선은 여전히 DSTEL 을 보내고 converter 는 DSTELALT 만 읽는다(fallback 없음)** — 그 사이를 ICS 가 옮겨 실어야 한다. 레거시 이름 DSTEL 은 6장에 있다.

계승 6개는 ics_sim 이 아직 쓰지 않는다. 레거시 설계에 이미 있으므로 검토 안건이 아니라 구현 일감이다.

## 3.7 AUX — 열 환경 · 영상 점검

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | Use in MEF | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHSTAT | O | X | CHSTAT | v1.8 판정: 싣지 않음 — 초안에서도 삭제 확인(확인 요망 1 해소 → v1.9 재개: 초안 v0.3.6 재잔존) | AUX relay |
| ENSTAT | O | O | ENSTAT |  | AUX relay |
| ENFAN | O | O | ENFAN |  | AUX relay |
| CCDTEMP | O | O | CCDTEMP | [degC] — 실측 대표 센서 ("CCD temperature M") | ICG RTD measurement |
| DEWPRES | O | O | DEWPRES | x.xxe-x [torr] 문자열 · 측정불가 9.99e-9* (0·음수·비수치·범위 밖 — 게이지의 0.00e-0 포함) | ICG RTD measurement |
| PT30N1 | O | O | PT30N1 | PT-30 #1 cold-end [degC] | ICG RTD measurement |
| PT30N2 | O | O | PT30N2 | PT-30 #2 cold-end [degC] | ICG RTD measurement |
| CHARCOAL | O | O | CHARCOAL | charcoal canister [degC] | ICG RTD measurement |
| AIR_IN | O | O | AIR_IN | 열교환기 흡기 [degC] — IN 이 따뜻한 쪽(레거시 의미 유지) | standalone RTD readout unit |
| AIR_OUT | O | O | AIR_OUT | 열교환기 배기 [degC] | standalone RTD readout unit |
| GLYC_IN | O | O | GLYC_IN | HE box 유입 glycol [degC] | standalone RTD readout unit |
| GLYC_OUT | O | O | GLYC_OUT | HE box 배출 glycol [degC] | standalone RTD readout unit |
| CHKIMG | X | X | CHKIMG |  | Pipeline 에서 판별하는 대상 — raw 카드 아님 (v1.10) |
| CHKIMG_C | X | X | CHKIMG_C |  | Pipeline 에서 판별하는 대상 — raw 카드 아님 (v1.10) |

구 없을 때(converter 기본값): 전부 "".

**14개 중 신규는 CHKIMG · CHKIMG_C 둘뿐이고, 이 둘도 레거시 raw 에 없어 FSA 4개와 같은 물음에 걸렸었다 (검토 문서 5.4절 9번). FSA 쪽은 v1.8 에서, 이 둘은 v1.10 에서 X 로 판정됐다 — 영상 점검은 취득 시점에 존재할 수 없는 값이고 pipeline 이 판별하는 대상**이라 raw 카드가 아니다. 이로써 검토 항목 9 는 전량 종결이다.

**CCDTEMP 의 평균 파생(D-013)은 v1.8 에서 폐기됐다. 온도센서 구성이 바뀌어 실측 대표 센서 1개** 값("CCD temperature M")을 싣는다 — 출처는 ICG RTD measurement, CCDTEMP1/CCDTEMP2 후보는 제외 확정이다(7장 X). ⚠️ 대표값을 파일만으로 검산할 근거는 사라졌다 — 센서 이상은 취득 SW 로그가 담는다. MEF/L1 쪽 정의 문구("평균 파생")의 갱신은 C-항목이다(MEF Impacts v0.3 ②).

**DEWPRES 는 문자열 카드다** — 지수 표기 x.xxe-x 를 고정하려면 실수 카드로는 안 되고(astropy 가 표기를 정한다), 측정불가는 전부 **9.99e-9** 로 접는다. 온도 카드의 형은 미확정이다 — 초안은 문자열(부호 포함 소수 2자리), ics_sim 은 실수형(확인 요망 9). HK 카드의 공급 계통은 셋으로 갈린다 — Archon 쪽 ICG RTD measurement · 별도 장치 standalone RTD readout unit(AIR/GLYC) · Tapaculo sensor(HEBOX, 7장). 레거시의 "AUX relay" 출처는 HK 에서 전부 물러났다.

## 4. card() 밖에서 쓰이는 둘

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF Usage | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE-OBS | O | O | DATE-OBS · MJD-OBS · JD · UT 를 여기서 파생시킨다. ⚠️ 없으면 변환 시각(now)으로 대체되어 네 카드가 전부 관측과 무관해지고 그래도 오류가 나지 않는다 (규격 6.2, C-6) | 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm' — 밀리초 필수 (D-014) | ICS code (SHOPEN 시각) |
| TCSDRIV | X | X | TCSDRIVE 가 없을 때만 보는 fallback 이다. 레거시가 쓰는 이름은 8자 TCSDRIVE 이므로 구멍이 아니다 |  |  |

**이 문서 전체에서 가장 위험한 카드가 DATE-OBS 다.** 다른 카드는 없으면 빈 문자열이 들어가 나중에라도 눈에 띄지만, DATE-OBS 는 그럴듯한 시각으로 채워져 티가 나지 않는다.

## 5. hval() 로 직접 읽는 것

v() 를 거치지 않고 변환 로직이 직접 읽는 카드다. MEF 카드로 옮기는 것이 아니라 픽셀 해석과 검증에 쓴다.

| raw 키워드 | 쓰임새 |
| --- | --- |
| BITPIX · BSCALE · BZERO | 픽셀 값 복원 (BITPIX=16 + BZERO=32768 부호없는 저장) |
| NAXIS1 · NAXIS2 | raw 영상 크기 확인 (19200 x 9400) |
| OBSERVAT | 파일명 사이트 코드와 교차 검증 — 불일치는 오류 (v2.2.0, D-011) |

## 6. 레거시에 있으나 converter 가 읽지 않는 카드 (22장)

레거시 raw 가 싣던 카드인데 converter 가 값을 꺼내지 않는다. 폐지된 것도 아니다(그건 8장). 이유는 대체로 셋이다 — converter 가 자기 상수를 쓰거나, 신규 규격이 더 정확한 다른 이름으로 나눴거나, raw 쪽 기록으로만 남기기로 한 것이다.

| raw 키워드 | Raw Legacy | Raw Archon | 용도 / 레거시 실측값 / Archon 계획 | converter 는 어떻게 하나 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMPLE | O | O | FITS 표준 필수 카드 | converter 가 자기가 새로 만든다 (card("SIMPLE", True)). raw 값을 볼 이유가 없다 |
| NAXIS | O | O | 축 수 | 〃. MEF PRIMARY 는 영상이 없어 0, amp extension 은 2 다 |
| PRESCANX | O | O | amp 당 수평 prescan 열 수 — 레거시 실측 27 | converter 가 자기 상수 **0** 을 쓴다(PRESCAN_X). 신규 구조에는 prescan 이 없다. ⚠️ v1.9: 7장 PRESCNX 는 X — 이름·값 재확정 필요(확인 요망 10) |
| PIXSCALE | O | O | 픽셀 스케일 [arcsec/px] — 레거시 실측 0.400 | converter 가 자기 상수 **0.395 를 쓴다 — 소스 주석이 *"measured vs Gaia DR3 (was 0.400 nominal)"* 라고 밝힌 실측 갱신값**이다 |
| PIXSIZE | O | O | 픽셀 크기 [micron] — 레거시 실측 10.0 | converter 가 자기 상수 10.0 을 쓴다. 값은 같다 |
| NPHLINES | O | X | preheat line 수 — 레거시 계승(5.13절). ADC/비디오단을 안정시키려 독출 전에 버리는 dummy line. 값의 정본은 ACFFILE이 가리키는 timing script 다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| DATASRC | O | O | **ARCHON_SCIENCE / ARCHON_GUIDE / SIM** — 레거시 계승(5.13절) + 값 체계 확장(v1.8, 추후 확장 대비). 레거시는 ADC/CTC 보정 경로 구분이었고 Archon 에서는 컨트롤러·HW 셋업 요약으로 쓴다. 시뮬 프레임이 실측으로 오인되는 것을 막는 유일한 카드라는 성격은 그대로다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| HEMODE | O | X | **SCIENCE / GUIDE** — 레거시 계승(5.13절)이었으나 v1.8 에서 삭제 판정: DATASRC(ARCHON_GUIDE) 및 CTRLxID 와 중복이다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| LEDFLASH | O | O | 점검용 LED 프로젝터 점등 시간 [초]. 0이면 점등 안 함. 레거시 계승(5.13절) — 램프로 만든 실험실 flat 을 하늘 자료로 오인하지 않게 하는 카드다. 단위는 레거시와 같은 초를 유지한다(ICS 내부는 ms 이므로 나눠서 싣는다) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| FILENAME | O | O | 자료 취득 시스템이 붙인 파일명 | converter 가 MEF 출력 파일명으로 새로 만든다(out_path.name). raw 의 FILENAME 은 raw 쪽 식별자로 남는다 |
| ICSBUILD | O | O | 취득 프로그램의 빌드 식별자 — 레거시 계승(5.13절). 형식은 <프로그램>-v<버전>:<빌드일시(UTC)>, 예 ics_archon-v1.0.0:2026-08-21T18:09Z (초안 예시는 프로그램명이 없다 — 확인 요망 5) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| DSTEL → **DSTELALT 로 변경** | O | O (DSTELALT 로 변경하여 적용 — v1.10) | 돔이 쓰는 망원경 고도 [deg] | **DSTELALT 로 개칭됐다** (D-013). converter 는 DSTELALT 만 읽고 fallback 이 없어 **AUX 가 보내는 DSTEL 을 ICS 가 옮겨 실어야 한다** |
| CHOP | O | X | chiller 블록 미도입 — 초안에서 삭제 (2026-08-21) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| CHSET | O | X | chiller 블록 미도입 — 초안에서 삭제 (2026-08-21) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| CHPROC | O | X | chiller 블록 미도입 — 초안에서 삭제 (2026-08-21) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS1 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS2 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS3 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS4 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS5 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS6 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS7 | O | O | AUX 중계값을 그대로 싣는다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |

⚠️ **NAMPS · OVERSCNX · PRESCANX 는 이름이 같고 값이 다르다.** 레거시는 8 · 32 · 27 이었고 converter 는 64 · 48 · 0 을 쓴다. 같은 이름을 물려주면 어느 쪽 값인지 읽는 쪽이 알 수 없다 — 8장 OVERSCNY 와 같은 부류의 위험이다.

PIXSCALE 은 값이 갱신된 사례다. 레거시 0.400(공칭) → converter 0.395, 소스 주석이 "measured vs Gaia DR3" 라고 근거를 남겼다.

v1.9: Chiller 는 시스템에서 제거되어 CH* 카드 전체 미도입이 재확인됐다(운영자) — 단 초안 v0.3.6 에 4장이 재잔존한다(확인 요망 1 재개).

## 7. Archon ICS 도입 후보·확정 카드 (카드 63장 · 표 55행)

**레거시 raw 에는 없고 규격 v1.2 · ics_sim · 확정 초안이 새로 들인 카드다. converter 는 이 카드들을 읽지 않으므로 MEF 로 가지 않는다.** 용도는 (1) converter 교차검증 선언, (2) pair 식별, (3) 아카이브 기록 세 가지다.

**도입 여부 열은 운영자가 채운다** — O = 도입 확정 · X = 도입 안 함 · 빈칸 = 아직 안 정함. Raw Archon 열(2장)과 같은 성격이라 생성기 안에 표로 들고 있다.

v1.7 에서 바뀐 것: 확정 초안(__reference/Detector_and_Amp_Info_cards_v1.0.txt · 헤더 초안)이 들인 신규 14장을 추가하고(AMPNAX1/2 IMAGEX/Y PRESCNX/Y OVRSCNX/Y CHMAP_* FPAID ORIGNAME — 전부 O), 기존 후보의 도입 여부를 검토 결과대로 판정했다. 파생 가능해진 카드(NXTILE CCDCOLS CCDROWS)와 대체된 카드(AMPMAP), 규격 조항으로 이관하는 카드(ROWORDR)는 X 다.

v1.8 에서 바뀐 것: HK 재구성 신설 3장(DMPTEMP WALLBRD HEBOX)과 TCSTIME 을 추가하고(전부 O), CCDTEMP1/CCDTEMP2 를 제외 확정(X — 평균 파생 폐기, 3.7절), ACFFILE·CTR_CFG 항목을 **CTRL1CFG/CTRL2CFG 확정**(3.3절)으로 종결했다.

v1.9 에서 바뀐 것: 빈칸 26행을 전부 O/X 로 판정해 **도입 여부 열이 완결됐다** — 문서 전체의 잔여 미정은 3.7 의 CHKIMG · CHKIMG_C 뿐이다. READMODE→RDMODE 개명 도입, BCKTEMP→Cn_TEMP/Cn_VOLT/Cn_CURR 변경·확장(+5), CAMVER 신설(+1) — 카드 57→63장, 표 54→55행.

"후보" 라고 부르는 이유: 레거시 카드는 2017→2021 실측으로 정착된 설계지만 이 표의 카드는 판정 전까지는 제안이다. 이름·구성이 검토 대상이고(ACT-011), 규격 문서 자체가 ((재작성중)) 이다.

| 도입 후보 카드 | 도입 여부 | 용도 / 설명 | 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACFFILE · CTR_CFG | X | 적용된 Archon 설정 파일 | **v1.8: CTRL1CFG/CTRL2CFG(3.3절)로 확정** — 컨트롤러별 색인형으로 가면서 이름 단일화 미결도 함께 종결됐다 |
| READMODE → **RDMODE 로 변경** | O | 컨트롤러 ACF/Setting 에 따른 readout mode 를 user-friendly 하게 제공 (값 예: 'NORMAL' — 초안 v0.3.6) | 값 충돌('FAST' vs '64AMP')은 이름 분리로 종결 (v1.9) — raw RDMODE(독출 모드) / MEF READMODE('64AMP', converter 상수) |
| NAMPDET | O | chip(검출기) 하나당 amplifier 수 = 16. AMPPCD 를 대신한다 | comment 는 레거시 NAMPS 문구를 잇는다 — Number of amplifiers in the detector. 확정 초안 반영 |
| AMPMAP | X | EXPLICIT이면 아래 표가 유효. DEFAULT면 converter의 추정식을 쓴다는 선언 | **v1.7: CHMAP_* 4장으로 대체** — 선언 카드 자체가 불필요해졌다 |
| AMPNAX1 | O | amp 타일의 X 크기 = 1200 (prescan+image+overscan) | NAXIS1/AMPNAX1 = 16 으로 타일 수 파생. MEF RAWXTILE 과 값 동일, 이름 상이 |
| AMPNAX2 | O | amp 타일의 Y 크기 = 4700 = NAXIS2/NEND (타일 규약) | AMPNAX2−IMAGEY = 84 가 중앙 overscan 의 amp 몫 — 물리 분배는 OI-4 |
| ~~BCKTEMP~~ → **Cn_TEMP Cn_VOLT Cn_CURR** 로 변경·확장 | O (변경·확장) | Archon unit monitoring (Archon telemetry). Sci: n=1,2 · Gui: n=1. Temp 는 Backplane 이후 Slot 순서, Volt/Curr 는 P2V5·P5V·P6V·N6V·P17V·N17V·P35V 순서 — 공백 구분 나열(자리=항목) | Sci module 순서: Backplane, Slot1 LVDS, Slot2 Driver, Slot3 Driver, Slot4 LVX Bias, Slot5 ADM, Slot8 ADM, Slot9 HVY Bias, Slot10 Driver, Slot11 Driver / Gui: Backplane, Slot3 Driver, Slot4 Driver, Slot5 AD, Slot6 AD, Slot7 HeaterX, Slot9 HVY Bias, Slot10 HeaterX — 이 순서를 raw FITS spec 에 명세로 수록 |
| BUFNO | X | 사용한 Archon frame buffer | 모니터링 불필요(버퍼를 번갈아 사용) |
| CAMVER | O | Camera electronics version — INI 설정, 값 CEU-v2.1 | v1.9 신설 (초안 v0.3.6) |
| CCDCOLS | X | chip 1개의 active column | **IMAGEX × 8 로 파생 — 카드 불요** (v1.7) |
| CCDROWS | X | chip 1개의 active row | **IMAGEY × 2 로 파생 — 카드 불요** (v1.7) |
| CCDTEMP1 | X | CHIP1 온도 [degC] | v1.8 제외 확정 — HK 재구성으로 평균 파생 폐기(3.7절) |
| CCDTEMP2 | X | CHIP2 온도 [degC] | 〃 |
| CHECKSUM | X | FITS 표준 checksum |  |
| CHIP1 | X | X 1–9600 절반의 chip | DETID 유지 확정(3.1)과 함께 관련 키워드 검토 때 재론 |
| CHIP2 | X | X 9601–19200 절반의 chip | 〃 |
| CHIPS | X | 이 파일에 담긴 chip (X 낮은 쪽부터) | 〃 |
| CHMAP_LT CHMAP_LB CHMAP_RT CHMAP_RB | O | CCD 출력 채널 맵 4장 — 사분면(좌/우 절반 × TOP/BOT 행)별 8토큰, raw X 오름차순. 예: 'M16,M15,…,M09' | AMOD<nn>/ACHN<nn> 색인형 65장을 대체. converter C-11 이 이 카드에서 MODULE/CHANNEL 을 채우도록 개정 대상. 값 = CCD 출력단(Archon module/channel 은 다음 단, OI-9) |
| CTRLERR | X | TELEMETRY.ERRORFLAG | 별도 모니터링 하므로 미적용 |
| CTRLSTAT | X | TELEMETRY.STATUS | Cn_TEMP/Cn_VOLT/Cn_CURR 와 중복 |
| CTRLTAG | X | 이 파일이 pair의 어느 쪽인가 (MK/NT) | 아카이브 근거 — FILENAME(+ORIGNAME)/CTRLTAG (D-012 문구 개정). **v1.9 미도입 확정 — DETID 와 값 중복.** pair 식별은 FILENAME 의 .MK/.NT 꼬리로 충분 |
| DATASUM | X | FITS 표준 datasum | 미사용 |
| DMPTEMP | O | DMP 온도 [degC] — HK 재구성 신설 (v1.8) | ICG RTD measurement |
| EXECODE | X | ICS relay 필드 |  |
| FPAID | O | Focal Plane Assembly ID (예: 'FPA#1') | 검출기 조립 정체는 FPA 단위 — FPA↔CCD 시리얼 대응표는 규격 부록 몫 |
| FRAMENO | X | controller frame counter | 진단용, MEF 목적지 없음 — FILENAME/ORIGNAME 과 중복이므로 미적용 |
| HEBOX | O | HE box 내부 온도 [degC] — HK 재구성 신설 (v1.8) | Tapaculo sensor |
| IMAGEX | O | amp 당 image(active) 열 수 = 1152 | MEF AMPDATA 와 값 동일, 이름 상이 — 대응을 키워드맵에 명시 |
| IMAGEY | O | amp 당 image(active) 행 수 = 4616 | IMAGEX 와 같음 — 키워드맵 대응 명시 |
| MIDOSCB | X | 중앙 overscan 중 BOT half에서 나온 row 수 | v1.9: 오류 사례 없음 — OVRSCNY 로 충분 (구 "OI-4 실측 후 도입") |
| MIDOSCT | X | 중앙 overscan 중 TOP half에서 나온 row 수 | 〃 |
| NAMPRAW | O | 이 파일에 담긴 amplifier 수 (chip 2 × amp 16) |  |
| NXTILE | X | X 방향 amp tile 수 (chip 2 × strip 8) | **NAXIS1 / AMPNAX1 로 파생 — 카드 불요** (v1.7) |
| ORIGNAME | O | 카운터가 이 노출에 처음 배정한 이름 — 모든 파일에 항상 기록, FILENAME ≠ ORIGNAME 이 충돌 신호 | UNIQNAME·NAMECLSH·clash/ 격리를 대체(8.2절). 상세: KMT_CEU_Raw_Numbering_and_Identity_v0.1.md |
| OSCNPATT | X | strip 1–8의 overscan 위치 (R=오른쪽, L=왼쪽). **근거는 converter의 is_bias_right()** — strip_id(amp)=((amp-1)%8)+1, is_bias_right(amp)= 1≤amp≤4 or 9≤amp≤12 | converter 가 이 카드를 읽지 않아 **선언과 하드코딩이 갈라져도 변환 쪽에서 못 잡는다**(C-5/C-13). 취득 SW 쪽 방어는 test_geometry_vs_converter.py. **v1.9 미도입 — 헤더가 복잡해지므로 세부내용은 raw FITS spec 에 수록**(포장 규범 조항 이관 전제) |
| OVRSCNX | O | amp 당 X overscan 열 수 = 48 (side varies) | 폐지된 OVERSCNX(레거시 32)와 이름 분리 — 8.1절의 미정 해소 |
| OVRSCNY | O | amp 당 Y overscan 행 수 = 84 (frame-center side) | 폐지된 OVERSCNY 와 이름 분리. 84/84 분배는 OI-4 |
| PAIRFILE | X | 짝의 이름. **FILENAME 과 같은 형태(확장자 없음)** | converter 는 CLI 로 두 경로를 받으므로 읽지 않는다 — 아카이브 도구용. pair 가 충돌 시 함께 증가하므로 항상 실명이다. v1.9 미도입 — 규약으로 예측 가능하므로 생략(운영자) |
| PRESCNX | X | amp 당 X prescan 열 수 = 0 (side varies) | PRESCANX(레거시 27 · converter 0)와 이름 분리 — 동명이값 해소. ⚠️ v1.9 X 인데 **6장 PRESCANX 는 O, 초안은 PRESCNX 를 실음** — 삼자 모순, 이름·값 재확정 필요(확인 요망 10) |
| PRESCNY | O | amp 당 Y prescan 행 수 = 0 (frame-edge side) |  |
| RAWPROD | X | 이 파일이 CEU Archon science raw임을 선언 | MEF 는 DATAPROD 를 따로 만든다. CAMVER 등 instrument 카드가 정보 제공 — 중복 배제 (v1.9) |
| RAWVER | X | raw 규격/geometry 버전. 4장이 바뀌면 올린다 | 중복·불필요 (v1.9). ⚠️ raw 가 규격 버전을 자기 선언할 수단이 없어진다 — 확인 요망 11 |
| RDDIRB | X | BOT amp의 물리적 독출 진행 방향 | v1.9: 헤더 생략 — 세부는 raw FITS spec 에 수록 (구 OI-3 보류) |
| RDDIRT | X | TOP amp의 물리적 독출 진행 방향. MEF amp header READDIR로 전달 | MEF amp READDIR 로 가야 하는데 converter 가 하드코딩(C-12). **v1.9: 헤더 생략 — 세부는 raw FITS spec 에 수록** (구 OI-3 보류) |
| ROWORDR | X | 4.2절 행 순서 규약. 잘못 쓰면 TOP half가 Y 반전된다 | v1.7: 카드 대신 규격의 포장 규범 조항으로 이관 — "raw 는 검출기 공간 순서로 완전 정렬 저장"을 요구사항으로 선언하고 RAWVER 에 고정. flat/star 시험(OI-3)은 준수 검증이 된다. ⚠️ RAWVER 가 v1.9 X 라 고정할 자리가 없다(확인 요망 11) |
| TCSLIMIT &nbsp;&nbsp; | X | — | TCS 설정값 — raw 헤더 삽입 대상 아님 |
| TCSTIME | O | TCS 시각계 선언 ('UTC') — TIMESYS(ICS)와 분리, 초안 v0.3.5 | 직전 초안(v0.3.4)의 TCSTSYS 에서 개명 |
| TELID | X | ICS relay의 telescope ID | 전 시스템 고정값 — TCS/AUX relay 통신 규격에서만 필요 |
| VMEA<n> | X | MEASURED | 전압 텔레메트리는 Cn_VOLT/Cn_CURR 나열형으로 대체 (v1.9) |
| VOLT<n> | X | VOLTNAME | 〃 |
| VOLTN | X | — | 〃 |
| VSET<n> | X | SETPOINT | 〃 |
| VSTA<n> | X | — | 〃 |
| VUNI<n> | X | — | 〃 |
| WALLBRD | O | wallboard 온도 [degC] — HK 재구성 신설 (v1.8) | ICG RTD measurement. 초안 v0.3.4 의 WALLBOAR(단순 8자 절단형)에서 개명 |

이 표의 카드는 converter 가 읽지 않으므로 이름을 틀려도 변환이 조용히 지나간다. 3장 카드와 달리 MEF 에 UNKNOWN 조차 남지 않는다 — 어긋남이 드러나는 곳이 없다는 뜻이다. OSCNPATT · ROWORDR · RDDIRT · RDDIRB 처럼 converter 하드코딩과 대조하라고 만든 선언이 특히 그렇다 (변경점 C-5 · C-13).

## 8. 폐지된 레거시 카드 (17장)

신규 raw 는 이 카드들을 싣지 않는다. D-013 이 레거시 123개를 하나씩 판정해 101개는 이미 대응물이 있었고, 대응물이 없던 22개를 계승 5 · 개칭 1 · 폐지 16 으로 갈랐다. 여기에 규격 카드 UT 하나가 함께 폐지됐다.

DETID 처럼 레거시 헤더에는 있는데 3장에도 6장에도 없는 카드를 찾았다면 여기에 있다. 빠뜨린 것이 아니라 폐지된 것이다.

| 폐지 카드 | 폐지 근거 | 대신 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| DETID — 철회, 3.1 로 계승 | 파일 1개 = CCD 1개 전제의 카드. 신규는 파일 1개에 chip 2개다 | CTRLTAG · CHIPS · CHIP1 · CHIP2 (더 정확하다) |
| OVERSCNY – 철회 (운영자 표기 — 확인 요망 7) | ⚠️ 이름을 물려주면 자료가 깎인다. 레거시는 Y overscan 이 0(없음)이었고 있었다면 가장자리를 뜻했다. 신규는 Y overscan 이 영상 중앙에 있다(4.2절). OVERSCNY=168을 본 도구가 "위쪽 168행 자르기"를 하면 active 픽셀을 지운다 | MIDOVSCY · MIDOSCB · MIDOSCT (위치가 이름에 들어 있다) |
| READOUT ('ARLBRL') | 8-amp CCD 의 amp 조합 부호. 64-amp 구조를 표현할 수 없다 | READMODE('64AMP') · READARCH('8STRIPx2END') · OSCNPATT |
| GAINDL | 레거시 4년치에서 값이 비어 있던 카드다(GAINDL / comment 형태). 계승할 관례가 없다 | ACFFILE · TIMCONF · TIMVER 가 timing script 를 가리킨다 |
| PIXITIME | 〃 (같은 이유, 같은 자리) | 〃 |
| DMAWAIT | master IC 가 slave 의 DMA 설정을 기다리는 시간. Archon 에는 master/slave DMA 가 없다 | READTIME · BUFNO |
| ICROLE | 'MASTER'/'SLAVE'. Archon 과학 컨트롤러 2대는 대등하고, 셔터는 ICS 가 AUX 로 직접 구동한다 | CTRLID · CTRL<n>ID |
| CTCSOURC | CTC(전하전송 보정) 계수의 출처. Archon 은 컨트롤러에서 CTC 를 하지 않는다 | (해당 없음) |
| CTCFILE | 〃 | ACFFILE 이 그 자리다 |
| KBUILD | CCD 별 IC 의 소프트웨어 빌드. CCD 별 IC 가 없어졌다. 다만 "모든 파일이 전체 전자부 상태를 안다"는 취지는 계승했다 — 5.5.0절 CTRL<n>* | CTRL1FW · CTRL2FW |
| MBUILD | 〃 | 〃 |
| TBUILD | 〃 | 〃 |
| NBUILD | 〃 | 〃 |
| GBUILD | 〃. guide 는 이 규격 범위 밖이고 HEMODE 로 구분한다 | 〃 |
| RTD12 | 값도 주석도 없는 빈 카드가 4년치 아카이브에 남아 있었다. RTD 채널 12 자리로 보이나 채워진 적이 없다 | (없음). 5.0절 "결측이면 카드를 넣지 않는다"가 이 사례를 막는다 |
| INPUTFMT | "Format of file from which image was read". 프레임이 컨트롤러에서 TCP 로 직접 오므로 "읽어 들인 파일" 이 없다 | (해당 없음) |
| UT | **DATE-OBS 와 완전한 중복.** 레거시가 둘 다 실은 것은 UT 에 TSHOPEN(백분초)을 붙여 정밀도를 보태려던 것인데, DATE-OBS 를 밀리초까지 쓰기로 하면서 이유가 없어졌다 (2026-08-13 확정) | DATE-OBS (밀리초 포함). MEF UT 는 converter 가 DATE-OBS 날짜부 + TSHOPEN 으로 조립해 왔다 — ⚠️ **v1.8 에서 TSHOPEN 이 Raw Archon X 로 판정되어 이 조립 원천이 끊긴다** (3.2절 · MEF Impacts v0.3 C-항목) |

⚠️ **OVERSCNY 가 이 목록에서 가장 위험한 축이다. 이름을 그대로 물려주면 자료가 깎인다** — 레거시는 Y overscan 이 가장자리였고 신규는 영상 중앙이라(규격 4.2절), OVERSCNY=168 을 본 도구가 "위쪽 168행 자르기" 를 하면 active 픽셀을 지운다. 이름이 같아서 조용히 틀리는 부류다. **OVRSCNY 로 개명해 잘림을 방지했다(운영자 확정, v1.10) — 이 개명과 위험 사유를 raw FITS spec(V1) 에 명시하고, MEF ICD·converter 검토 문서(MEF Impacts)에도 수록한다.**

⚠️ **DETID 는 폐지가 철회됐다. 파일 1개 = CCD 1개 전제가 무너진 것은 그대로지만, 값을 MK/NT(어느 컨트롤러의 파일인가)로 재정의해 3.1 로 되살렸다. 폐지 근거는 옛 정의에 대한 것이므로 기록으로 남겨 둔다 — 같은 이름을 다른 뜻으로 쓰는 셈이라 NAMPS · OVERSCNX 와 같은 부류의 위험**을 안는다(6장). MEF 목적지는 아직 ((TBD)) 다.

계승 5 · 개칭 1 은 D-013 폐지 대상이 아니어서 6장에 있다 — DATASRC HEMODE LEDFLASH ICSBUILD NPHLINES 와 DSTEL(→ **DSTELALT**). 그중 HEMODE · NPHLINES 는 v1.8 판정으로 신규 raw 가 싣지 않는다(6장 X).

### 8.1 이 검토에서 새로 폐지한 카드 (3장)

위 표는 D-013 이 내린 판정이고, 아래는 이 검토에서 새로 내린 것이다. 둘 다 근거가 같다 — 이름이 범위를 드러내지 않으면 조용히 틀린다.

| 폐지 카드 | 폐지 근거 | 대신 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| NAMPS | 레거시는 8(그 CCD 하나), 신규는 64(카메라 전체) — 이름은 같은데 세는 범위가 달라졌다. 레거시를 아는 도구가 amp 수로 쓰면 조용히 8배 틀린다. OVERSCNY 를 폐지한 것과 같은 부류다 | **NAMPDET** (16, chip 당). 카메라 전체는 NAMPDET × NCCD 로 파생되므로 카드가 필요 없다 |
| OVERSCNX – 철회 (운영자 표기 — 확인 요망 7) | 레거시 실측 32, converter 상수 48 — 이름은 같은데 값이 다르다. 게다가 X 만 있고 중앙 Y overscan 을 담을 자리가 없어, 양방향 overscan 을 한 이름으로 표현하지 못한다(11.3 · 12.3) | **OVRSCNX/OVRSCNY 두 장 — v1.7 에서 확정** (X = amp 당 48 · Y = amp 당 84, frame-center side). 같은 이유로 PRESCANX(레거시 27 ↔ 신규 0)도 **PRESCNX** 로 개칭하고 PRESCNY 를 짝으로 신설했다(7장) |
| AMPPCD | amplifiers per CCD 의 축약인데 AMPCCD 오타로 읽힌다. 값 16 은 NAMPDET 과 같은 것을 센다 | **NAMPDET** — NAMPRAW 와 이름 형태가 같아(N+AMP+범위) 한 계열로 읽힌다 |

남는 것은 두 카드다.

NAMPDET =                   16 / Number of amplifiers in the detector

NAMPRAW =                   32 / Number of amplifiers in the raw FITS file

범위가 전치사구로 갈린다 — in the detector · in the raw FITS file. 레거시 NAMPS 의 comment 가 Number of amplifiers in the detector 였으므로 NAMPDET 은 뜻을 그대로 잇고 이름만 바꾼 것이다. 값이 8→16 인 것은 검출기가 바뀐 결과이지 뜻이 바뀐 것이 아니다.

이름 형태가 같아 (N + AMP + 범위) 헤더를 훑을 때 한 계열로 읽힌다. AMPPCD 는 이 규칙 밖이었다.

NAMPRAW = NAMPDET × 2 (파일당 chip 2개) — 규격의 불변식 NAMPRAW = NXTILE × NEND 와 같은 값을 다른 길로 확인한다.

**카메라 전체(64)는 카드로 싣지 않는다** — NAMPDET × NCCD 로 파생되고, converter 는 이미 자기 상수 64 를 쓴다.

⚠️ comment 를 넣으려면 취득 SW 를 먼저 고쳐야 한다. ics_sim 은 헤더를 dict 로 넘기고 fitsout._apply_header() 가 hdr[key] = val 만 하므로 지금은 모든 raw 카드의 comment 칸이 비어 있다. 위 두 줄은 목표 형태이지 현재 출력이 아니다.

딸려오는 변경: 규격 5.4(카드 정의) · 5.13(폐지 목록) · 불변식(NAMPS = NCCD × AMPPCD → NAMPRAW = NAMPDET × 2) · ics_sim/ics_sim/rawhdr.py 의 상수와 tests/test_raw_header.py 의 단언 두 줄. converter 와 MEF 는 손대지 않는다 — raw 를 읽지 않기 때문이다.

### 8.2 v1.7 에서 새로 폐지한 카드 (2장)

파일명 충돌 처리를 clash/ 격리에서 번호 증가로 바꾸면서(D-등재 대기, KMT_CEU_Raw_Numbering_and_Identity_v0.1.md) 정체성 카드가 재편됐다.

| 폐지 카드 | 폐지 근거 | 대신 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| UNIQNAME (레거시 계승분) | "불변 정본 키"라는 뜻이 이탈했다 — 번호 증가 방식이 FILENAME 의 유일성을 구조로 보장하므로 잉여가 되고, 뜻이 두 번 흐른 이름에 세 번째 뜻을 얹지 않는다(D-013 원칙). ⚠️ converter 가 이 카드를 읽어 MEF UNIQNAME 으로 옮기므로(v2_1.py:405) 폐지 후 MEF 가 빈 문자열을 받는다 — C-항목으로 LEECU 이관 (MEF Impacts 문서 1장) | **FILENAME(실명 · 아카이브 유일 키) + ORIGNAME**(카운터가 처음 배정한 이름, 항상 기록) |
| NAMECLSH (규격 v1.2 신설분) | 충돌 신호가 카드 존재에서 값 비교로 이동했다 | FILENAME ≠ ORIGNAME 이 곧 충돌 신호. ORIGNAME 결측은 헤더 결함으로 분류 |

clash/ 격리 디렉토리와 .clash<UTC> 접미사, "PAIRFILE 은 명목 이름으로 열화될 수 있다" 조항도 함께 폐지된다. ics_sim 의 RETIRED(부활 금지) 목록에 UNIQNAME·NAMECLSH 를 추가해야 한다.

## 9. 레거시 123개 전량 귀속

레거시 raw 실측본의 keyword 가 하나도 빠짐없이 어딘가에 귀속되는지 확인한 표다. 이 문서를 읽다가 "이 카드는 어디 갔지" 가 나오면 여기서 찾는다.

| 어디로 갔나 | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는다 | 78 | 3장 · 4장 |
| 구조 카드 — hval() 로 읽는다 | 5 | 5장 |
| converter 가 읽지 않는다 | 22 | 6장 |
| 폐지됐다 | 18 | 8장 — D-013 이 17, 8.1절이 NAMPS |
| 합계 | 123 |  |

레거시에 없던 카드는 이 표 밖이다 — converter 가 읽는 26개는 3장에 X 로, 도입 후보·확정 63장은 7장에 있다.

이 귀속은 converter 동작 기준이라 v1.7 이후에도 변하지 않는다. UNIQNAME 처럼 Raw Archon 축에서 폐지된 카드(8.2절)도 converter 가 여전히 읽으므로 "converter 가 읽는다 78" 에 남는다 — 두 축을 섞지 말 것.

## 10. subframe · ROI · window 독출 — 지금 규격에 자리가 없다

전면 독출만 전제하고 있다. raw pair 규격에도, 미결 목록(OI-*)에도 부분 독출 얘기가 없다 — binning 이 OI-5 로 열려 있을 뿐이다. 레거시도 사정이 비슷했다: 카메라 IC 에는 ROI 명령이 실제로 구현돼 있었지만 ICS 명령 테이블에는 아예 없어 운영에서 쓰이지 않았고, ROI 산출물은 조각을 모자이크로 재구성한 별도 combination 파일로 만들었다(KMTNc.20210503.030331, 1616 x 1616).

### 10.1 부분 독출에 필요한 것 — 크기가 아니라 원점이다

NAXIS1/NAXIS2 는 몇 픽셀인지만 말한다. 부분 독출에서 정작 필요한 것은 그 창이 검출기의 어디였나 이고, 그것이 없으면 자료의 위치를 복원할 수 없다. 광학 CCD 천문학이 쓰는 관례는 FITS 표준 자체가 아니라 IRAF/NOAO mosaic 관례인데, 사실상 표준으로 굳었다.

| 카드 | 뜻 | 부분 독출에서 |
| --- | --- | --- |
| **DETSEC** | 이 픽셀들이 검출기(모자이크) 좌표의 어디인가 | 가장 중요. 창의 원점과 범위가 여기 들어간다 |
| **CCDSEC** | CCD 좌표의 어디인가 | CCD 가 여럿이면 필요하다 |
| **DATASEC** | 파일 안에서 실제 자료 영역 | 창 안에서 overscan 을 뺀 부분 |
| BIASSEC · TRIMSEC | overscan · 잘라낼 영역 | 창을 잡으면 overscan 의 유무와 위치가 달라진다 |
| AMPSEC | amp 좌표계 |  |
| **CCDSUM** | binning, '1 1' 형식 | 부분 독출과 거의 항상 함께 온다 (OI-5) |
| DETSIZE · CCDSIZE | 창이 아니라 원래 전체 크기 | 창의 분모 |
| LTV1 LTV2 · LTM1_1 LTM2_2 | 논리→물리 좌표 변환 | IRAF 계열 파이프라인이 trim·window·binning 이력을 이것으로 추적한다 |

표기는 1-기반 포함 구간이다 — DETSEC = '[2049:3072,1025:2048]'. **최소 조합은 DETSEC + DATASEC + CCDSUM** 이고, 이 셋이면 창의 위치·자료 범위·binning 이 복원된다.

⚠️ **가장 흔한 사고는 CRPIX 다.** 창을 잡으면 CRPIX1/CRPIX2 가 그만큼 옮겨가야 하는데, 이것을 빠뜨리면 WCS 가 창 오프셋만큼 통째로 어긋난다. 헤더는 멀쩡해 보이고 값도 유효해서 오류가 나지 않는다 — 이 문서가 내내 경계한 조용히 틀리는 부류의 대표다. CRVAL 과 CD 행렬은 순수 평행이동이면 바뀌지 않는다.

계열별로 이름이 갈리기도 한다 — ESO 는 HIERARCH ESO DET WIN1 STRX/STRY/NX/NY, SBIG·ASCOM 계열은 XORGSUBF/YORGSUBF 를 쓴다. Archon 은 정해진 관례가 없다 — 창은 timing script(ACF)의 line/pixel 파라미터로 정해지고 헤더 카드는 각 관측소가 붙인다. 그래서 이름을 우리가 정해야 한다.

### 10.2 우리 구조에서 걸리는 것

MEF 쪽 기계는 이미 있다. ICD 의 AMPINFO 가 DETSEC · CCDSEC · DATASEC · BIASSEC · TRIMSEC · AMPSEC 을 모두 갖고 converter 가 실제로 만든다. 창을 지원한다는 것은 그 값들이 노출마다 달라진다는 뜻이다. 막히는 곳은 두 군데다.

| 무엇 | 왜 막히나 |
| --- | --- |
| raw 가 창을 말할 방법이 없다 | 레거시 raw 는 section 계열을 하나도 쓰지 않고 OVERSCNX · PRESCANX · NAMPS · READOUT 같은 파라미터 방식이었다(6장). 전면 독출만 하면 그것으로 충분했다. 창을 넣으려면 원점을 실을 카드가 새로 필요하다 |
| converter 가 geometry 를 상수로 갖고 있다 | OVERSCAN_X=48 · PRESCAN_X=0 · amp 1200 x 4616 이 전부 소스 상수다(6장). **창을 읽어도 무시하고 상수로 계산하므로 DETSEC 이 조용히 틀린다.** OI-5 는 binning 에 대해 *"NAXIS 가 바뀌면 converter 가 즉시 실패한다"* 고 적었는데, 부분 독출은 그보다 나쁘다 — 실패하지 않고 틀린 좌표를 만들 수 있다 |

### 10.3 raw 에 필요한 최소 카드 (제안)

| 카드 | 값 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| ROIMODE 같은 선언 | FULL / WINDOW | 창 모드인지가 먼저 드러나야 한다. 없으면 소비자가 전면 독출로 가정한다 — 5.0절 sentinel 규약과 같은 취지다 |
| DETSEC | [x1:x2,y1:y2] | 검출기 상의 창 위치. 관례 그대로 쓴다 |
| CCDSUM | '1 1' | binning. OI-5 와 묶인다 |
| amp 별 분해 | 창이 amp 경계를 가로지를 때 | 파일 1개에 chip 2 · amp 32 이므로 창 하나가 여러 amp 에 걸치면 amp 마다 DETSEC 이 달라지고 아예 읽히지 않는 amp 도 생긴다 |

마지막 줄이 가장 까다롭다. 레거시가 ROI 산출물을 모자이크로 재구성한 별도 파일로 만든 것도 아마 이 복잡함 때문일 것이다 — 64-amp 구조에서는 그 부담이 더 크다.

이 절은 규격이 아니라 제기다. 부분 독출을 쓸 계획이 있는지부터 정해야 하고, 쓴다면 미결 항목(OI-*)으로 세워 binning(OI-5) 과 함께 다루는 것이 맞다. 지금은 규격에도 미결 목록에도 자리가 없어서, 아무도 결정하지 않은 채로 남아 있다.

## 11. converter 가 만들어 쓰는 카드

converter 는 raw 의 geometry 선언을 하나도 읽지 않는다(3~5장에 raw 읽기 목록이 있고 geometry 는 거기에 없다). 대신 소스 상수와 amp 번호에서 계산해 L0 MEF 에 내보낸다. 이 장은 그 값들이다 — raw 가 다른 값을 실어도 converter 는 아래를 쓴다.

### 11.1 전역 상수에서 만드는 카드 (PRIMARY)

| 카드 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| RAWXTILE | 1200 | amp tile 폭 (X) |
| AMPDATA | 1152 | 그중 active 열 |
| OVERSCNX | 48 | amp 당 X overscan |
| PRESCANX | 0 | X prescan (없음) |
| MIDOVSCY | 168 | 중앙 Y overscan 행 수 |
| NSTRIP · NEND | 8 · 2 | chip 당 strip · strip 당 독출단 |
| CHIPLIST | M,K,N,T | 공식 chip 순서 |
| RAWGROUP | MKNT | pair 묶음 규약 |
| DETSIZE | [1:18892,1:19397] | 모자이크 전체 크기 |
| COLGAP · ROWGAP | 460 · 933 | chip 간 간격 |
| CHIPFLP | None | OSU 식 chip 반전 안 씀 (D-003) |
| STRIPDIR | +X | strip 번호 증가 방향 |

카드로 나가지 않는 내부 상수: CCD_COLS=9216 · CCD_ROWS=9232 · ACTIVE_HALF_ROWS=4616 · PIX_SIZE=10.0 · PIX_SCALE=0.395

### 11.2 amp 번호에서 계산하는 카드

amp 는 chip 안 1~16, chip ∈ M K N T 다.

| 카드 | 계산식 | M chip amp 1 / amp 13 |
| --- | --- | --- |
| STRIPID | ((amp-1) % 8) + 1 | 1 / 5 |
| ENDID | amp<=8 이면 TOP, 아니면 BOT | TOP / BOT |
| EXTNAME · AMPNAME | {chip}{strip:02d}{T¦B} | M01T / M05B |
| AMPID | AMP_BASE[chip] + amp (M0 K16 N32 T48) | 1 / 13 |
| AMPSEQ | amp (chip 안 번호) | 1 / 13 |
| CHIPID | chip | M / M |
| CTRLID | M,K → 1 · N,T → 2 | 1 / 1 |
| **READDIR** | amp<=8 이면 -Y, 아니면 +Y | -Y / +Y ⚠️ |
| MODULE | 1 + (amp-1)//8 | 1 / 2 ⚠️ |
| CHANNEL | 1 + (amp-1)%8 | 1 / 5 ⚠️ |
| XTALKGROUP | C{1 if chip in MK else 2}M{1+(amp-1)//8} | C1M1 / C1M2 |

⚠️ 표시 셋은 소스가 스스로 잠정이라 밝힌 값이다. READDIR 은 comment 가 placeholder 이고(OI-3), MODULE·CHANNEL 은 주석이 placeholder 라 적혀 있다 — 실제 배선과 다르면 XTALKGROUP 이 틀려 crosstalk 계수 측정이 무의미해진다(C-11, OI-9).

### 11.3 구간 카드 — 좌우 overscan 이 갈린다

converter 는 is_bias_right(amp) = (1<=amp<=4) or (9<=amp<=12) 로 좌우를 가른다. **raw 의 OSCNPATT 를 코드로 재현한 것이고 raw 를 읽지는 않는다.**

|  | overscan 오른쪽 (strip 1–4) | overscan 왼쪽 (strip 5–8) |
| --- | --- | --- |
| DATASEC | [1:1152,1:4616] | [49:1200,1:4616] |
| BIASSEC | [1153:1200,1:4616] | [1:48,1:4616] |
| PRESEC | [1:0,1:4616] (없음) | 〃 |
| TRIMSEC | DATASEC 과 같다 | 〃 |

raw 파일 안 위치(RAWDATA/RAWBIAS) — tile0 = chipbase + (strip-1)×1200, chipbase 는 M·N=0, K·T=9600:

|  | 값 |
| --- | --- |
| X (overscan 오른쪽) | data tile0+1 : tile0+1152 · bias tile0+1153 : tile0+1200 |
| X (overscan 왼쪽) | bias tile0+1 : tile0+48 · data tile0+49 : tile0+1200 |
| Y | TOP(amp 1–8) 4785:9400 · BOT(amp 9–16) 1:4616 |

CCDSEC = X (strip-1)×1152+1 : strip×1152, Y 는 TOP 4617:9232 · BOT 1:4616. DETSEC 은 여기에 chip 원점을 더한다 — M (1, 10166) · K (9677, 10166) · N (1, 1) · T (9677, 1).

**Y 사이 4617:4784 168행이 중앙 overscan 이고 어느 amp 구간에도 들어가지 않는다** — L0 MEF 에서 버려진다. amp extension 의 MIDOVSCY comment 가 middle Y overscan rows ignored 라고 밝힌다.

### 11.4 raw 와 이름이 겹치는 11개

아래는 raw 도 싣고 converter 도 만드는 카드다. 같은 값이어야 하지만 아무도 대조하지 않는다 — converter 가 raw 를 읽지 않기 때문이다. 변경점 C-5 · C-13 이 이 대조를 붙이는 일이다.

RAWXTILE · AMPDATA · PRESCANX · MIDOVSCY · NSTRIP · NEND · DETSIZE · COLGAP · ROWGAP · CHIPFLP · STRIPDIR · CTRLID

**OVERSCNX 는 이 목록에서 빠졌다 — 8.1 절이 raw 쪽 이름을 OVRSCNX** 로 바꿨기 때문이다(v1.7 확정). converter 는 여전히 MEF 에 OVERSCNX 를 내보내므로 raw 와 MEF 의 이름이 갈린다. 같은 부류의 갈림이 v1.7 에서 늘었다 — raw AMPNAX1 ↔ MEF RAWXTILE, raw IMAGEX ↔ MEF AMPDATA, raw PRESCNX ↔ MEF PRESCANX. converter 가 raw 를 읽지 않으니 당장 깨지는 것은 없으나, C-5 의 대조를 붙일 때 이름 대응을 명시해야 한다 (대응표: MEF Impacts 문서 2장).

## 12. raw FITS 를 직접 쓰는 사람에게

converter 를 거치지 않고 raw pair 를 그대로 다루는 경우를 위한 장이다. 11장이 MEF 에 무엇이 들어가나 라면, 여기는 raw 만 가진 사람이 무엇을 알 수 있고 무엇을 직접 해야 하나 다.

### 12.1 raw 헤더가 주는 것

geometry 를 재구성할 재료는 raw 헤더 안에 다 있다 — 11.1 의 값들이 raw 에도 실리되, v1.7 부터 일부 이름이 갈린다(11.4 · MEF Impacts 문서 2장의 대응표). 여기에 raw 에만 있는 배치 선언이 더해진다:

| 카드 | 무엇 |
| --- | --- |
| AMPNAX1 · AMPNAX2 | amp 타일 크기 (1200 × 4700). 타일 수는 NAXIS1/AMPNAX1 = 16 으로 파생 |
| IMAGEX/Y · PRESCNX/Y · OVRSCNX/Y | 타일 해부 — image 1152 × 4616 · prescan 0 · overscan 48(좌우 가변) / 84(중앙 쪽) |
| OSCNPATT | strip 별 overscan 좌우 (RRRRLLLL) (v1.9 미도입 — 세부는 규격 조항) |
| NAMPDET · NAMPRAW | chip 당 amp 수 (16) · 이 파일의 amp 수 (32) |
| CHMAP_LT/LB/RT/RB | CCD 출력 채널 맵 — 사분면별 8토큰, raw X 오름차순 |
| DETID | 이 파일에 담긴 chip 쌍 (MK/NT). CHIPS·CHIP1·CHIP2 는 v1.9 미도입(7장) |
| MIDOSCB · MIDOSCT | 중앙 overscan 의 BOT/TOP 몫 (v1.9 미도입 — OVRSCNY 로 충분) |
| RDDIRT · RDDIRB | 독출 방향 (v1.9 미도입 — 세부는 raw FITS spec 수록). 행 순서(구 ROWORDR)는 규격 포장 규범 조항으로 이관 |
| FILENAME · ORIGNAME | 실명(아카이브 유일 키) · 카운터 최초 배정 이름. **pair 식별은 FILENAME 의 .MK/.NT 꼬리** — CTRLTAG · PAIRFILE 은 v1.9 미도입(DETID 와 값 중복 · 규약으로 예측 가능) |
| RDMODE · CAMVER · Cn_TEMP/Cn_VOLT/Cn_CURR | readout mode(값 예 'NORMAL') · 카메라 전자부 버전('CEU-v2.1') · Archon unit 텔레메트리 나열(v1.9, 7장) |

### 12.2 raw 헤더에 **없는** 것 — 직접 계산해야 한다

11장의 카드 중 23개는 MEF 전용이라 raw 에 없다:

STRIPID ENDID EXTNAME AMPNAME AMPID AMPSEQ CHIPID READDIR MODULE CHANNEL XTALKGROUP CHIPLIST RAWGROUP DATASEC BIASSEC PRESEC TRIMSEC CCDSEC DETSEC AMPSEC RAWFILE RAWDATA RAWBIAS

amp 하나를 raw 에서 꺼내는 절차는 이렇다 (chip 안 amp 번호 a = 1~16). ⚠️ v1.9 부터 OSCNPATT 는 카드가 아니다(7장 X) — 아래 OSCNPATT[strip-1] 은 규격이 조항·전수 표로 정의할 strip 별 overscan 좌우 패턴(RRRRLLLL)을 뜻하는 기호다:

strip  = ((a-1) % 8) + 1

end    = TOP if a <= 8 else BOT

chipbase = 0 (X 낮은 쪽 chip) 또는 9600 (높은 쪽)      <- DETID 의 첫/둘째 글자

tile0  = chipbase + (strip-1) * AMPNAX1

overscan 이 오른쪽인가?  OSCNPATT[strip-1] == 'R'   <- 규격 조항의 패턴(카드 아님)

오른쪽:  data = tile0+1 .. tile0+IMAGEX

bias = tile0+IMAGEX+1 .. tile0+AMPNAX1

왼쪽:    bias = tile0+1 .. tile0+OVRSCNX

data = tile0+OVRSCNX+1 .. tile0+AMPNAX1

Y:  TOP -> NAXIS2-IMAGEY+1 .. NAXIS2      (예: 4785:9400)

BOT -> 1 .. IMAGEY

**중앙 MIDOVSCY 행은 이 두 구간 사이에 있고 어느 amp 것도 아니다.**

### 12.3 조심할 것

| 독출 방향을 믿지 말 것 | RDDIRT/RDDIRB 는 미확정(OI-3)이고 MEF READDIR 도 placeholder 다. 방향이 필요하면 flat/star 로 직접 확인해야 한다 |
| --- | --- |
| 배선을 믿지 말 것 | MODULE/CHANNEL 은 converter 의 추정식이다. raw 의 **CHMAP_LT/LB/RT/RB**(구 AMOD/ACHN 대체)가 실제 CCD 출력 채널을 싣지만 converter 는 읽지 않는다(C-11, OI-9). Archon module/channel 은 그 다음 단이다 |
| 중앙 overscan | raw 에는 있고 L0 MEF 에는 없다. bias jump·전하 잔류 진단에 쓰려면 raw 를 보관해야 한다 |
| **OSCNPATT 를 바꾸면 MEF 가 틀린다** | converter 가 이 카드를 읽지 않고 is_bias_right() 하드코딩을 쓰므로, raw 선언만 바꾸면 오류 없이 어긋난다 |
| 부분 독출 | 10장 참조. 규격에 자리가 없다 |

## 13. 종합

**기본값이 거의 전부 "" 나 "UNKNOWN" 이다. 카드가 없어도 변환은 성공하고, L0 MEF 에 빈 문자열이 조용히 들어간다.**

**오류로 걸리는 것은 OBSERVAT 하나**(파일명 교차 검증)다. 나머지는 전부 조용히 지나간다.

조용히 틀린 값이 들어가는 쪽이 더 위험하다 — DATE-OBS(변환 시각) · RA/DEC(그럴듯한 좌표) · EXPTIME/DARKTIME(0초) · 버전 문자열(그럴듯한 provenance).

HK 블록은 v1.8 에서 재구성됐다 — CCDTEMP 실측 대표 전환 · DEWPRES 문자열 x.xxe-x + sentinel 9.99e-9 · 신설 DMPTEMP/WALLBRD/HEBOX · 출처 3계통(3.7절). DARKTIME · TSHOPEN · TSHSHUT · HEMODE · NPHLINES · CHSTAT 는 신규 raw 가 싣지 않는다 — TSHOPEN 폐지의 MEF UT 파급은 C-항목이다(3.2절).

v1.10 으로 도입 판정이 완결됐다 — 3장·6장 계획 열과 7장 도입 여부에 빈칸이 없다. 남은 쟁점은 판정이 아니라 확인 요망 11건(특히 PRESCN 삼자 모순·규격 버전 선언 공백)과 D-등재다.

이름은 같은데 뜻이 달라진 카드 문제는 v1.7 개칭으로 닫혔다 — OVERSCNX→OVRSCNX · PRESCANX→PRESCNX · OVERSCNY→OVRSCNY(뜻 재정의 겸 개명) · NAMPS 폐지(8.1절). **READMODE** 의 값 충돌(FAST vs 64AMP)은 v1.9 에서 raw RDMODE / MEF READMODE 로 이름을 분리해 종결했다(7장) — 남은 동명이의는 **DETID** 하나다(뜻 재정의 유지 — 3.1 comment 가 새 뜻을 명시).

**UNIQNAME 은 폐지됐다**(8.2절) — 정체성은 FILENAME(유일 키) + ORIGNAME(항상 기록, 불일치 = 충돌 신호)이 담당한다. ⚠️ converter 가 UNIQNAME 을 읽어 MEF 로 옮기므로 C-항목 처리 전까지 MEF UNIQNAME 이 빈 문자열이 된다.

**OBSERVAT 는 현행 체계 그대로 확정됐다**(TESTBED/CTIO/SAAO/SSO — 3.1절) — converter 교차검증과 완전 정합, 개정 불요. ORIGIN 은 "파일이 생성된 곳"(raw=관측소·테스트베드는 KASI, 파이프라인 산출물=KASI) — MEF ORIGIN 을 복사에서 상수 'KASI' 로 바꾸는 경미 C-항목만 남는다.

X 중 **XTALKVER · REFVER · CATVER 셋은 결함이 아니다** — 규격 5.12 가 calibration DB 소관으로 정리했고 변경점 C-14 가 caldb 주입으로 바꾼다.

7장 63장은 어긋나도 드러나지 않는다 — converter 가 읽지 않으므로 MEF 에 흔적이 남지 않는다. 확정(O) 카드도 converter 쪽 대조(C-5/C-11/C-13)가 붙기 전까지는 같은 처지다.

부분 독출(subframe · ROI · window)은 규격에도 미결 목록에도 없다 — 10장. 지원한다면 DETSEC · DATASEC · CCDSUM 이 최소이고, converter 가 geometry 를 상수로 갖고 있어 틀려도 드러나지 않는다.

converter 는 raw 의 geometry 를 하나도 읽지 않는다(11장). 겹치는 11개는 같은 값이어야 하지만 대조하는 코드가 없다(C-5·C-13).

raw 만 쓰는 사람에게는 amp 이름·번호·구간 23개가 없다 — 12.2 의 절차로 직접 계산해야 한다.

그룹별 주의사항은 각 표 아래에 붙였다.